77 GHz MIMO 雷达 0° 校准的近场补偿原理与方法

一、背景与问题

0° 校准做法:暗室内把角反射器置于阵列正前方(方位角、俯仰角均为 0°),从 64 个虚拟阵元通道提取相位,生成 1×64 复数校准表(模恒为 1,只校相位、不校幅度)。

该做法的隐含前提是:标定目标处于远场,到达各阵元的电磁波为平面波。正视方向的平面波对所有阵元相位为 0,因此实测相位即通道相位失配,取其共轭便得到校准表。

问题:暗室标定距离通常只有几米,而毫米波雷达波长短,阵列口径虽小、弗朗荷费(Fraunhofer)远场距离仍可达数米——标定点很可能处于近场。此时到达各阵元的是球面波,阵元间存在二次路径差,引入随位置平方增长的相位差,直接污染校准表。

二、近场效应的物理原理

1. 远场判据:R > 2D²/λ(D 为口径尺寸)时球面波可近似为平面波。

2. 路径差:目标在正视方向、距离 R,某阵元位于 (x, 0, z),则该阵元到目标的单程距离为

Rn = √(x² + R² + z²) ≈ R + (x² + z²) / (2R)

相对口径中心的二次路径偏差为 (x² + z²)/(2R),对应的相位偏差为

Δφ = (2π/λ) · (x² + z²) / (2R)

3. 特点:相位偏差随阵元离开中心的距离平方增长、随标定距离反比衰减;中心阵元为零、边缘最大;对阵列作左右/上下居中后,该相位关于中心对称。

4. 量级(本雷达):对角口径 D ≈ 70 mm,全带中心波长 λ ≈ 3.91 mm;在 R = 2.92 m 处,边缘通道的最大近场相位约 35°。

三、MIMO 双程特性与免补偿距离

MIMO 通道相位由发射阵元与接收阵元两段路径共同构成(TX i → 目标 → RX j),正视方向下线性项抵消,只余二次项:

Δφ(i,j) = (2π/λ) · [ (a_ti² + a_rj²) / (2R) ],  a = √(x² + z²)

最坏组合取 a_t = a_r = D/2,相位不超过 (2π/λ)·D²/(4R)。令其不超过 π/8(22.5°)得免补偿距离:

R_far = 4D² / λ

该判据比经典单口径 2D²/λ 保守一倍(双程)。本雷达 R_far ≈ 5.03 m;若要求残余相位不超过 5°,标定距离需约 22.6 m。

本阵列在不同标定距离下的最大近场相位(双程、最坏通道):

| 标定距离 R (m) | 2.92 | 5.0 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大近场相位 (°) | 35.4 | 20.7 | 10.4 | 5.2 | 2.1 |

四、补偿方法与实现流程

已知条件:标定目标的距离 R1(置于正视方向)、居中后的阵元坐标(x、z,单位 m)。

第一步:计算每个发射阵元、每个接收阵元到目标的单程距离

R_t(i) = √( x_ti² + R1² + z_ti² ),   R_r(j) = √( x_rj² + R1² + z_rj² )

第二步:计算近场引入的相位(相对远场平面波基准 2R1)

φ_NF(i,j) = −(2π/λ) · ( R_t(i) + R_r(j) − 2R1 )

第三步:从实测通道相位中减去 φ_NF(等效于把球面波因子除掉),得到与距离无关的通道相位;再做共轭、去公共相位、归一化,即得 1×64 校准表(模为 1)。

说明:补偿量随 R1 变化,更换标定距离需按新的 R1 重算;补偿后表内保留的是与距离无关的内容(通道失配,以及与发射通道不可分辨的码/窗相位常量)。

五、仿真验证结果

| 验证项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 理想链路(全部损伤关闭):提取相位分解 | 精确等于"每 TX 常量 + 每 RX 常量",不可分离残差 0.0°——证明提取与补偿方法正确 |
| 被扣除的近场相位(R1 = 2.92 m) | −35.4° ~ −6.0°(与第三节理论值一致) |
| 补偿后校准表相位跨度(当前损伤链路) | −24.8° ~ +43.3°,rms 16.9° |
| 免补偿距离 R_far(4D²/λ) | 5.03 m |
| 校准检查(全阵 64 元 / 最长行 30 元角度谱) | 均于 0° 成峰,旁瓣干净 |

六、使用注意事项

1. 免补偿判据:标定距离大于 4D²/λ(本雷达约 5.0 m)时近场相位不超过 22.5°,可不做补偿;要求更严(如 5°)按比例放大距离(约 4.5 倍)。

2. FFT 窗相位的奇偶问题:多普勒 FFT 的窗相位含 πk(N−1)/N 项,在奇偶不同的多普勒 bin 上相差 180°。用本校准表去校准从其它多普勒 bin 提取的通道时,若两个 bin 序号之差为奇数,需补 180°。

3. 本补偿只对标定目标位于正视 0° 成立;若标定目标带角度,需先按已知角度补偿导向相位再做近场补偿。

4. 校准表只校相位(模为 1);通道幅度失配(如各通道增益差)需另行标定。